Приложение №2 к тендерной документации
ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» 
ГУ"Управления здравоохранения Алматинской области"
№ _122___ от  «_21__» мая 2019 года 


Техническая спецификация
закупаемой медицинской техники на 2019 год
				
Лот №1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Светильник операционный LED 160


	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	
Светильник операционный


	Однокупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря не менее 120 точечным диодным источникам.  По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, светильник прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют не более 40% электричества.
Особенности:
•	Превосходный контроль тени: не менее 120 LED лампочек обеспечивают прекрасный бестеневой эффект;
•	Ручная фокусировка: Пользователь может контролировать подачу света в любом положении;
•	Обтекаемая конструкция корпуса лампы: Используется для ламинарных поточных систем;
•	Стерилизуемая ручка: Возможна стерилизация в автоклаве;
•	Возможное вращение на 360°;
•	Длительный период эксплуатации: Ресурс LED лампочек в светильниках достигает не менее 30 000 часов, что в 30 раз дольше любой галогеновой лампы;
•	Модульная лампа: Низкие требования к эксплуатационным расходам благодаря модульным лампам внутри;
•	ЭНДО Режим: Возможность быстрого перехода в эндо режим путем нажатия одной кнопки 
Светильник потолочного крепления. Свет холодного спектра обеспечивают светодиоды. Панель управления даёт возможность легко управлять яркостью света, а также включением/выключением светильника; рукоятка, расположенная на каждом куполе, регулирует яркость пошагово. Рукоятка купола легко снимается и стерилизуется.
Представлен специальный режим «Endo» для эндоскопической хирургии, составляющий не более 5% от общей яркости. Фокусировка луча достигается за счёт поворота стерилизуемой рукоятки фокусировки светильника и может осуществляться непосредственно оперирующей бригадой.  Купола светильника перемещаются во всех плоскостях, что позволяет настроить свет под необходимым углом. Светодиодные светильники не вызывают нагрев воздуха в операционной, обеспечивая комфорт работы хирургов. 
Технические характеристики:
Источник питания: не менее 230 В, не менее 50 Гц/не более 60 Гц;
Потребляемая мощность: не более 200 Вт;
Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс; Диаметр освещаемого поля: от не менее 25 см до не более 34 см;
Цветовая температура: не более 4 300 К;
Средняя цветопередача: не менее 94Ra;
Регулировка яркости (затемнения): от не менее 10% до не более 100% (не менее 10 режимов);
Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не более 5%;
Срок работы батареи: не менее 30 000 часов;
Глубина освещения: не менее 113 см;
Диаметр корпуса: не менее 770 мм;
Количество светодиодов: не менее 120;
Внешняя панель управления: Кнопки;
Максимальный диапазон вращения: не менее 2 232 мм;
Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм;
Рабочий радиус лампы: не менее 1 620 мм;
Вес: не более 60 кг;
Ручка: Стерилизуемая.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Рукоятка фокусировки стерилизуемая
	Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования.
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды: от не менее 10° до не более 40°C.
Относительная влажность: от не менее 30% до не более 75% .
Атмосферное давление: от не менее 700 гПа до не более 1060 гПа.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP:Алматинская область, Илийский р-н, п.Отеген батыр, мкр.Куат,ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы,35
ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ" Управления здравоохранения Алматинской области"

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	В течение 45-60 рабочих дней со дня заключения договора
Адрес: Алматинская область, Илийский р-н, п.Отеген батыр, мкр.Куат,ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы,35

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Общие требования для лота: 
Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
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