Объявление от 20.11.2023 года 
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областная  детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области» объявляет о закупе медицинской технике на 2023 год (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110  (далее – Правила)

2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «ОДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течение 10 рабочих дней с даты подписания типового  договора с Заказчиком до 31.12.2023г 
6.Сумма закупки: см.приложение №1 
 7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений
8. Название объявления: Закуп медицинской техники на 2023год.
9. Срок начала приема заявок: с 20 ноября 2023года
10.Срок окончания приема заявок: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, на 5 этаж в 505 кабинет до27  ноября  2023 года  10  часов 00 минут.
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:27 ноября  2023 года 12 часов 00 минут. 
12. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
13.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3 настоящих Правил. 
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок aodkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295 

                   Директор                                                               Нурбаев  Р.М.
Приложение №1

	Для осуществления закупа медицинской техники необходимо от поставщиков анализы предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику медицинской техники и заключение на соответствие характеристик технической спецификации на закуп медицинской техники.


Перечень закупаемых товаров на 2023г

	№ лота
	Наименование товара*
	Ед. измерения
	Кол-во, объем
	Цена за лот
	Сумма,  выделенная для закупок способом запроса ценовых предложений

	1
	Светодиодное устройство фототерапии (блок фототерапии)  
	компл
	1
	2 492 782
	2 492 782,00

	2
	Авто рефкератометр
	компл
	1
	3 000 000
	3 000 000,00

	
	Итого
	
	
	
	5 492 782,00


Лот №1
	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Светодиодное устройство фототерапии (блок фототерапии)  

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Лампа для   лечения   желтухи   новорожденных    

	Фототерапевтическая   лампа   для   лечения   желтухи   новорожденных    
Общее описание
Удобство в использование с инкубаторами всех видов,  детскими кроватями и пеленальными столами.
Ламповый модуль вращается на любой угол (от горизонтали) для удовлетворения всех клинических требований по излучению.
Устройство использует люминесцентные высокоинтенсивные флуоресцентные лампы синего света в количестве не менее  5 штук с электронным управлением. Устройство, предназначенное для излучения голубого цвета видимой длины волны около не менее  425-475 нанометров (нм) для лечения неонатальной желтухи (или гипербилирубинемии). Оно состоит из подвесного светильника, состоящего из нескольких ламп (дневного света, мягкого белого света, голубого света или специального голубого флуоресцентного цвета) и плексигласовый экран, помещенный между фототерапевтическими источниками света и новорожденным для фильтрации УФ-излучения. Воздействие этого устройства изменит билирубин посредством фотоокисления и конфигурационной и структурной изомеризации, что позволяет телу функционировать таким образом, чтобы избавиться от него естественным путем.
Устройство работает от сети переменного тока; комнатная температура и/или влажность не влияют на его функции.
Жидкокристаллический таймер с возможностью сброса регистрирует точное время, прошедшее с начала наблюдения младенца. Клавиша сброса блокируется для предотвращения случайного нажатия.
Монтажный кронштейн лампы 1 шт, ручка блокировки 1 шт, переключатель питания 1 шт, защитная панель 1 шт,
Технические характеристики:
Оборудование относится к Классу I, непрерывного действия
Питание переменный ток  не менее 220-110 В, 50-60 Гц, 100 Вт
Источник излучения	синие флуоресцентные лампы
Пик электромагнитного излучения не менее	436 нм
Срок службы источника излучения не менее	2000 часов
Расстояние между лампой и пациентом	не менее 40 см
Максимальная плотность потока излучения для билирубина Ebi в области 1460 uW/cm2 
Плотность потока излучения для билирубина между точками Ebi min и Ebi max, измеренными в области активного нагрева не менее	1100 uW/cm2 
Единообразие G2 поверхностной плотности потока суммарного излучения для билирубина	> не менее	0.5 
Инфракрасное излучение в области активного нагрева не менее	≤ 1 mW/cm2
Ультрафиолетовое излучение в области активного нагрева не менее	≤ 1.0 х 10"5 mW/cm2 (180 нм < λ ≤ 400 нм)
Рабочий шум	шум окружающей среды (фон) ≤ 40 dB(А), рабочий шум ≤ 50 dB(A)
Изменение угла излучения лампового модуля	0 – 60 о из горизонтального положения 
Диапазон        хронометража (встроенного таймера) не менее 0 ~ 9999 часов 59 минут
Скорость потока воздуха не менее	< 0.3 м/с 
	1 комплект


	
	
	2
	Передвижная стойка
	Передвижная стойка предназначена для размещения лампового модуля. Устройство имеет встроенный механизм регулировки по высоте (кольцевая гайка 1 шт) основание на  четырех  колесах с блокировкой, стойка лампы 1 шт, пылезащитная крышка 1 шт, поддерживающий кронштейн лампового модуля 1 шт.
Размеры          передвижного блока фототерапии не менее 	Д705 х Ш620 х В1350 мм (поддерживающий кронштейн лампового модуля находится в самом нижнем положении) Д705 х Ш620 х В1650 мм (поддерживающий кронштейн лампового модуля – в самой верхней позиции)
Масса передвижного блока фототерапии не более 19 кг
	1 комплект


	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды (не используйте аппарат в условиях, превышающих данные значения):
Рабочая температура	+5 ~ + 40 оС
Относительная влажность воздуха:
При работе	≤ 80 % RH
Атмосферное давление:
при работе	700 гПа ~ 1060 гПа
При хранение:
Температура:от - 20 оС до + 55 оС
Относительная влажность:25 % ~ 93 % (без конденсата)
Атмосферное давление:700 гПа ~ 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	в течение 10 рабочих дней с даты подписания типового  договора с Заказчиком до 31.12.2023г 
Адрес: Алматинская обл. Илийский р-н, пос. Отеген батыра, мкр.Куат, ул. Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам 
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
Наличие сертификата  обучения инженера на данном оборудовании, сертификат происхождения, сертификат ОБК на поставляемое оборудование.


Лот №2
	
№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Авто рефкератометр 


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной корпус: измерительная часть, линейка для регулировки высоты
	Рефракометрия:
Вертексное расстояние(VD) - 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 мм;
Сфера (SPH) -25.00 ~ +22.00 D (при вертексном расстоянии 12 мм), (шаг погрешности от 0.12 до 0.25 D);
Сила Цилиндра (CYL) - 0.00 ~ ±10.00 D (шаг погрешности от 0.12 до 0.25 D);
Ось (AX) - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚);
Форма цилиндра - -, +, Смешанный;
Межцентровое расстояние(PD) - 10 ~ 88 мм;
Минимальный диаметр зрачка 2.0 мм.
Кератометрия:
Радиус кривизны - 5.0 ~ 10.2mm (Погрешность: 1˚);
Оптическая сила роговицы - 33.00 ~ 67.50 D (n = 1.3375);
Роговичный астигматизм - 0.00 ~ -15.00 D (шаг погрешности 0.05, 0.12, 0.25 D);
Угол - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚);
Диаметр роговицы - 2.0 ~ 14.0 мм (Погрешность: 0.1 мм).
Память данных: 10 измеренных значений для правого и левого глаза.
Размер 260 (ширина) х 500 (глубина) х 450 (высота) мм. 
Вес: 20 кг.
	Сохранение данных 
	10 сохраненных значений для каждого глаза

	Встроенный принтер
	встроенный принтер с функцией авто-отрезки

	Монитор
	5.7-дюймов TFT LCD монитор

	Параметры источника питания
	50Гц

	Потребляемая мощность
	 ~ 75В

	Габаритные размеры, мм
	260х500х450

	Вес, кг
	20



	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Тестовая модель глаза
	Тестовая модель глаза.
	1 шт.

	
	
	2
	Шнур электропитания
	Шнур для подключения основного блока к электрической сети.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Бумага для опоры для подбородка (около 100 листов)
	Бумага для опоры для подбородка (около 100 листов).
	1 уп.

	
	
	2
	Бумага для печати (2 рулона)
	Бумага для печати в рулонах.
	2 рул.

	
	
	3
	Чехол для защиты от пыли
	Чехол для защиты от пыли.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание
Линейное напряжение - 100-240В, 50/60 Гц переменного тока. 
Окружающая среда.
Температура +10°C - +40°C.
Относительная влажность 30 до 85% (без образования конденсата).
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	в течение 10 рабочих дней с даты подписания типового  договора с Заказчиком до 31.12.2023г 
Адрес: Алматинская обл. Илийский р-н, пос. Отеген батыра, мкр.Куат, ул. Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
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	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
Наличие сертификата  обучения инженера на данном оборудовании, сертификат происхождения, сертификат ОБК на поставляемое оборудование.
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